- Приготовить стандартный раствор сульфата меди  1 мг/cм3

- Концентрацию меди (II) определять, построив градуировочную зависимость оптической плотности от концентраций градуировочных растворов. Градуировочный график строить с использованием ПО MS EXCEL.

- Провести определение меди (II) в анализируемом растворе фотометрическим методом.

- Проводить проверку приемлемости результатов параллельных определений.

- Результат определения массовой концентрации меди (II) представить с учетом погрешности определения.

- Все расчеты представить в виде протокола с обязательным приложением графика.

Определение меди (II) фотоэлектроколориметрически по окраске ее аммиачного комплекса методом градуировочного графика

1. Сущность метода. Метод основан на измерении оптической плотности (А) синего раствора аммиаката меди (II), полученного в результате реакции Cu+2 + 4NH4OH ⇄ [Cu(NH3)4]2+ + 4H2O и использовании функциональной зависимости оптической плотности от концентрации Cu(II) согласно закону Бугера – Ламберта – Бера

А = εlс.

2. Реактивы и принадлежности.

1. Стандартный раствор, содержащий 1 мг Cu(II) в 1 см3;

2. Аммиак 5%-ный водный раствор

3. Спектрофотометр

4. Набор кювет, 10-50 мм

5. Мерная колба, 50,00 см3

6. Мерная колба, 250,00 см3

7. Пипетка 2,00; 10,00; 5,00 см3

8. Цилиндр 10,0 см3

3. Приготовление стандартного раствора сульфата меди 1 мг/см3

Навеску сульфата меди CuSO4·5H2O (свежекристаллизованного) массой 0,3937 г переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3. Затем в колбу приливают 40 мл дистиллированной воды, растворяют соль и добавляют 2 капли концентрированной серной кислоты (плотность 1,84 г/см3). Раствор доводят дистиллированной водой до метки  и тщательно перемешивают. В 1 см3 этого раствора содержится 1 мг иона Cu (II).

Приготовить 250 см3 стандартного раствора сульфата меди  1мг/см3

4. Выполнение работы

Готовят две серии градуировочных растворов.

В ряд мерных колб вместимостью 50,00 см3 помещают отмеренные 0,00; 2,00; 3,00; 4,00; 6,00; 8,00; 10,00 см3 стандартного раствора меди с концентрацией 1 мг/см3, прибавляют 10,0 см3 раствора аммиака, после чего содержимое колб доводят до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают.  Выдерживают растворы не менее 10 минут, после чего измеряют оптические плотности относительно «нулевого» раствора не менее двух раз. Растворы устойчивы в течении 1 часа.

5. Выбор условий измерений

Раствор, имеющий наиболее интенсивную окраску фотометрируют относительно «нулевого» раствора при длине волны от 490 до 700 нм поочерёдно с шагом 30 нм, записывают результаты измерений в виде таблицы. Для дальнейшей работы выбирают длину волны соответствующую наибольшему светопоглощению исследуемого раствора.

Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора при выбранных длине волны и толщине кюветы 10-50 мм в зависимости от интенсивности окраски. Провести проверку выбранной кюветы.

Рассчитывают концентрации градуировочных растворов и строят градуировочный график для определения содержания меди с помощью программы Excel. График является приемлемым, если значение коэффициента корреляции составляет не менее 0,99.

6. Определение содержания меди (II) в исследуемом растворе.

Анализируют две аликвотные порции.

Для приготовления анализируемой пробы меди (II) 5,00 см3 исследуемого раствора помещают в мерную колбу емкостью 50,00 см3, приливают 10,0 см3 аммиака, доводят дистиллированной водой до метки  и тщательно перемешивают. Выдерживают анализируемую пробу не менее 10 минут, после чего измеряют оптические плотности относительно «нулевого» раствора не менее двух раз.

Замеры раствора проводят 2 раза при выбранной длине волны в выбранной кювете.

6. Обработка результатов

Содержание иона меди в колбе Cх, мг/см3, находят по градуировочному графику.

Массовую концентрацию меди в пробе анализируемой воды ХCu(II), мг/см3, рассчитывают по формуле

ХCu(II)=Cх∙f

где f – коэффициент разбавления пробы анализируемой воды при проведении измерений.

6. Приемлемость результатов измерений

За результат измерений массовой концентрации меди принимают среднеарифметическое значение Х, мг/см3, результатов двух параллельных определений X1 и X2, относительное расхождение между которыми не превышает предела повторяемости (табл. 1).

7. Оформление результатов измерений

Результат измерения представляют в виде

(X ± ∆), мг/см3 при доверительной вероятности Р = 0,95; n=2

где X – среднее значение концентрации меди в анализируемой пробе,

Δ = 0,01∙δ ∙ Х̅ (значение δ находят по таблице 1).

Таблица 1

| Диапазон измерений массовой концентрации меди, мг/см3 | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученных в условиях повторяемости при Р = 0,95), r,% | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в условиях воспроизводимости при Р = 0,95), R% | Показатель точности (границы относительной погрешности при вероятности Р = 0,95) ±δ,% |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,05 до 0,60 включ. | 10 | 18 | 15 |

Округление погрешности проводить в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011 Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения. Приложение Е.2.

Приложение Е

Правила округления при обработке результатов измерений

Е.1 Точность результатов измерений и точность вычислений при обработке результатов измерений должны быть согласованы с требуемой точностью получаемой оценки измеряемой величины.

Е.2 Погрешность оценки измеряемой величины следует выражать не более чем двумя значащими цифрами

Две значащие цифры в погрешности оценки измеряемой величины сохраняют:

- при точных измерениях;

- если первая значащая цифра не более трех.

Е.3 Число цифр в промежуточных вычислениях при обработке результатов измерений должно быть на две больше, чем в окончательном результате.

Е.4 Сохраняемую, значащую цифру в погрешности оценки измеряемой величины при округлении увеличивают на единицу, если отбрасываемая цифра не указываемого младшего разряда больше либо равна пяти, и не изменяют, если она меньше пяти.